Ausschreibungstext

Mengengaszähler MZ

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Der Mengengaszähler, oder auch Quantometer genannt, ist ein Strömungsgaszähler zur Messung von mittleren bis großen Gasströmen in der Industrie. Das Gas treibt dabei ein Turbinenrad an, welches die Rotationsbewegung mittels Magnetkupplung auf das Zählwerk überträgt. Der Mengengaszähler ist geeignet für die Gase Erdgas L und H gemäß EN 437. Durch verschiedene Optionen wie eine Ölpumpe oder PTFE- Beschichtung (Teflon) wird der Zähler höchsten Anforderungen gerecht. Sie sind inklusive Bohrung für Tauchhülse und Ermeto Anschluss für einen Drucksensor und optional mit Tauchhülsen erhältlich. Die Mengengaszähler besitzen zudem nachrüstbare Schnittstellen wie Encoder, Impuls oder M-Bus. Die Quantometer sind werkskalibriert und nur in ungeeichter Ausführung lieferbar. - Mengengaszähler inkl. Bohrung für Tauchhülse und Ermeto Anschluss für Drucksensor (optional mit Tauchhülsen) - Mit integriertem Strömungsgleichrichter - Temperaturbereich -25 bis +55 °C - Einbaulage waagerecht oder senkrecht - DN 50 und DN 80 Zwischenflansch, ab DN 100 Flansche - Mind. 3 x DN Einlaufstrecke - Keine Auslaufstrecke erforderlich - Gehäuse Sphäroguss (GGG 40.03, EN-GJS-400-18-LT) - Eigensicher nach LCIE ATEX 6031 X, gemäß Richtlinie 2014/34/EU - Zwei Reed-Impulsausgänge (NF) und ein Antimanipulationskontakt - Nachrüstbar mit Impulsgeber (ATEX), M-Bus oder Encoder Modul - Für Messung von Erdgas und weitere trockene, gereinigte sowie nicht aggressive Gase - Für Messung von mittleren bis großen Gasströmen; bei niedrigen, mittleren und hohen Drücken - Speziell für den industriellen Einsatz und für Untermessungen vorgesehen - Zur internen Erfassung, z. B. für die Ermittlung der Verbräuche einzelner Kostenstellen oder im Energiemanagement Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Optionen ## Encoder Modul Nachrüstbar, für Anschluss an Mengenumwerter, zum Übertragen von Echtzählerständen. Artikel-Nr.: 45094 ## Impulsmodul ATEX Impulsausgang (Open Collector), 4-Leiter, nachrüstbar, Anti-Manipulationskontakt AT und LF1 mit ATEX-Zulassung Ex II 1G ia IIC T3, Batterielebensdauer bis 12 Jahre. Artikel-Nr.: 45095 ## M-Bus Modul Kommunikationsmodul gemäß EN 13757, nachrüstbar, für Energiemanagement, Smart Metering Anwendungen und Integration in Gebäudeautomation, Batterielebensdauer bis 12 Jahre. Artikel-Nr.: 45096 # Zubehör ## Ölpumpe Für Turbinenradgaszähler DN 50-150. Artikel-Nr.: 45499 ## Tauchhülse Für Drehkolben- und Turbinenradgaszähler (montiert). Artikel-Nr.: 45497 ## Hydrauliköl Für Drehkolben-, Turbinenrad- und Mengengaszähler. Ausreichend für 3 bis 5 Befüllungen. Artikel-Nr.: 45498 ## Prüfzeugnis Über Festigkeit, Druck und Funktion (EN 10204). Artikel-Nr.: 45490 # Mengengaszähler MZ ## Mengengaszähler MZ, G 65, DN 50, BL 60 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert. Nenndurchfluss: G 65 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 6…100 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 50 Baulänge: 60 mm Anschluss: Zwischenflansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,1 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ Artikel-Nr.: 46300 ## Mengengaszähler MZ, G 160, DN 80, BL 120 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert. Nenndurchfluss: G 160 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 10…250 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 80 Baulänge: 120 mm Anschluss: Zwischenflansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ Artikel-Nr.: 46310 ## Mengengaszähler MZ, G 250, DN 80, BL 120 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert. Nenndurchfluss: G 250 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 25…400 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 80 Baulänge: 120 mm Anschluss: Zwischenflansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ Artikel-Nr.: 46311 ## Mengengaszähler MZ, G 250, DN 100, BL 150 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert. Nenndurchfluss: G 250 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 16…400 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 100 Baulänge: 150 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ Artikel-Nr.: 46320 ## Mengengaszähler MZ, G 400, DN 100, BL 150 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert. Nenndurchfluss: G 400 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 40…650 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 100 Baulänge: 150 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ Artikel-Nr.: 46321 ## Mengengaszähler MZ, G 650, DN 150, BL 200 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert. Nenndurchfluss: G 650 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 40…1.000 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 150 Baulänge: 200 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ Artikel-Nr.: 46330 ## Mengengaszähler MZ, G 1.000, DN 150, BL 200 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert. Nenndurchfluss: G 1.000 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 100…1.600 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 150 Baulänge: 200 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ Artikel-Nr.: 46331 ## Mengengaszähler MZ, G 1.000, DN 200, BL 200 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert. Nenndurchfluss: G 1.000 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 65…1.600 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 200 Baulänge: 200 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 10 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ Artikel-Nr.: 46340 ## Mengengaszähler MZ, G 1.600, DN 200, BL 200 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert. Nenndurchfluss: G 1.600 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 160…2.500 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 200 Baulänge: 200 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 10 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ Artikel-Nr.: 46341 # Mengengaszähler MZ PTFE ## Mengengaszähler MZ PTFE, G 65, DN 50, BL 60 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3) PTFE beschichtet, gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert, inkl. Ölpumpe und 1 Fläschchen Hydrauliköl. Nenndurchfluss: G 65 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 6…100 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 50 Baulänge: 60 mm Anschluss: Zwischenflansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,1 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ PTFE Artikel-Nr.: 46350 ## Mengengaszähler MZ PTFE, G 160, DN 80, BL 120 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3) PTFE beschichtet, gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert, inkl. Ölpumpe und 1 Fläschchen Hydrauliköl. Nenndurchfluss: G 160 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 10…250 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 80 Baulänge: 120 mm Anschluss: Zwischenflansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ PTFE Artikel-Nr.: 46360 ## Mengengaszähler MZ PTFE, G 250, DN 80, BL 120 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3) PTFE beschichtet, gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert, inkl. Ölpumpe und 1 Fläschchen Hydrauliköl. Nenndurchfluss: G 250 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 25…400 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 80 Baulänge: 120 mm Anschluss: Zwischenflansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ PTFE Artikel-Nr.: 46361 ## Mengengaszähler MZ PTFE, G 250, DN 100, BL 150 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3) PTFE beschichtet, gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert, inkl. Ölpumpe und 1 Fläschchen Hydrauliköl. Nenndurchfluss: G 250 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 16…400 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 100 Baulänge: 150 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ PTFE Artikel-Nr.: 46370 ## Mengengaszähler MZ PTFE, G 400, DN 100, BL 150 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3) PTFE beschichtet, gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert, inkl. Ölpumpe und 1 Fläschchen Hydrauliköl. Nenndurchfluss: G 400 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 40…650 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 100 Baulänge: 150 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ PTFE Artikel-Nr.: 46371 ## Mengengaszähler MZ PTFE, G 650, DN 150, BL 200 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3) PTFE beschichtet, gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert, inkl. Ölpumpe und 1 Fläschchen Hydrauliköl. Nenndurchfluss: G 650 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 40…1.000 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 150 Baulänge: 200 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ PTFE Artikel-Nr.: 46380 ## Mengengaszähler MZ PTFE, G 1.000, DN 150, BL 200 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3) PTFE beschichtet, gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert, inkl. Ölpumpe und 1 Fläschchen Hydrauliköl. Nenndurchfluss: G 1.000 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 100…1.600 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 150 Baulänge: 200 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ PTFE Artikel-Nr.: 46381 ## Mengengaszähler MZ PTFE, G 1.000, DN 200, BL 200 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3) PTFE beschichtet, gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert, inkl. Ölpumpe und 1 Fläschchen Hydrauliköl. Nenndurchfluss: G 1.000 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 65…1.600 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 200 Baulänge: 200 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 10 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ PTFE Artikel-Nr.: 46390 ## Mengengaszähler MZ PTFE, G 1.600, DN 200, BL 200 mm Mengengaszähler Sphäroguss (GGG 40.3) PTFE beschichtet, gemäß vorgenannter Beschreibung. Zur internen Erfassung, werkskalibriert, inkl. Ölpumpe und 1 Fläschchen Hydrauliköl. Nenndurchfluss: G 1.600 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 160…2.500 m³/h Betriebstemperatur: -30…+60 °C Nennweite: DN 200 Baulänge: 200 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 10 m³/Impuls Typ: Molliné Mengengaszähler MZ PTFE Artikel-Nr.: 46391 |  |  |