Ausschreibungstext

Großwärmezähler WingStar® E

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Energierechner WingStar® E Split für Wärmezähler gemäß EN 1434, für den Anschluss von Durchflusssensoren, Standard Einbau im Rücklauf, optional im Vorlauf. Mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU für Wärmezähler, einsetzbar für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr. LC-Display 8-stellig mit 6 Anzeigeschleifen: Haupt-, Stichtags-, Info-, Impuls-, Tarif- und Monatswerte mit Anzeigen für die Werte u.a. E, V, P, Q, tV, tR, t. Messzyklus der Temperaturmessung: 16 s, mit Netzversorgung 230 V/24 V: 2 s. Schnittstellen Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI und zwei Modulsteckplätze für nachrüstbare Datenschnittstellen. Schnittstellenmodule optional: zwei Analogausgänge 0/4...20 mA, LonWorks, LoRaWAN, M-Bus, Modbus RTU, potentialfreier Impulsausgang für Energie- und Volumenimpuls, zwei Impulseingänge für den Anschluss von Kontaktzählern oder wireless M-Bus (Funk). Standard Stromversorgung per Lithium-Batterie 3,6 V DC bis max. 11 Jahre Lebensdauer. Optionale Versorgung über nachrüstbares Netzteil 230 V AC oder 24 V AC. Zwei integrierte und umfangreich konfigurierbare Datenlogger aus 25 auswählbaren Werten, bis zu 6848 Datenpunkte mit einstellbaren Zeitintervall Minute...Monat. Zwei Jahresstichtage und 24 Monatswerte ablesbar. Temperaturbereich Wärme: 0…180 °C Temperaturdifferenz: 3…177 K Verbrauchsberechnung: ab 0,1 K Umgebungstemperatur: 0…55 °C (nicht kondensierend) Umgebungsklasse: E2 und M2 Schutzart Energierechner: IP54 Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Temperaturfühler Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler gemäß EN 1434, mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU und PTB K7.2. Fühlerdurchmesser 5 mm, 2-Leiter, optional 5,2 oder 6,0 mm. Silikonkabel Länge 1,5 m, 3 m, 5 oder 10 m. Einbau direkttauchend (Vorschrift bis qp 6,0 m³/h) oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 1,5 m, ∅ 5 mm (Standard bis qp 2,5) Artikel-Nr.: 581F7 Temperaturfühlerpaar 3 m, ∅ 5 mm (Standard ab qp 3,5) Artikel-Nr.: 581F3 Temperaturfühlerpaar 5 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F11 Temperaturfühlerpaar 10 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F10 # Energierechner Optionen ## Netzteil 24 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 24 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die austauschbare Backup-Batterie die Daten. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E27 ## Netzteil 230 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 230 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die austauschbare Backup-Batterie die Daten. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E31 ## Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E13 # Energierechner Module ## Analogmodul Analog 4...20 mA mit 2 passiven Ausgängen, konfigurierbare Messwerte (Leistung, Durchfluss oder Temperaturen) und Skalierung (z.B. 0-100 kW, 0-10 m³/h, 0-100 °C) für Steuerung, Regelung und Visualisierung. Belegt beide Modulsteckplätze und benötigt 230 V / 24 V Netzanschluss. Für Visualisierung, Regelungs- und Steuerungsaufgaben. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E20 ## LonWorks Modul Das LonWorks-Modul ist für Ultramess/WingStar E/H Wärmezähler zur Datenübertragung im LonWorks-Netzwerk unter Verwendung des physischen Kanals TP/FT-10 konzipiert. Polungsunabhängig, Spannung 12-24 V AC/DC, <150 mW; Baudrate 78 kbits pro Sekunde. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E54 ## LoRa Modul Das LoRa Modul liefert Zählerdaten über ein LoRaWAN-Netzwerk an einen Empfangsserver. Das Produkt hat eine Batterielebensdauer von 11 Jahren, ist energieeffizient, hat eine hohe Kommunikationsreichweite und kann einfach in einen bereits installierten Zähler nachgerüstet werden. Das Modul lässt sich einfach über die OTC App (über NFC) konfigurieren. Funk 868 MHz, Klasse A (bidirektional), OTAA oder ABP Aktivierung, mit integrierter Antenne. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 50E59 ## M-Bus Modul Für Smart Metering Anwendungen und Integration in Gebäudeautomationssysteme. M-Bus, konfigurierbares Telegramm, konform nach EN13757. Datenauslesung und Parametrierung über verpolungssichere 2-Draht-Leitung, automatische Baudratenerkennung 300 / 2400 Baud, 2 M-Bus Schnittstellen bestückbar mit jeweils eigener Primäradresse, mit SETSoftware konfigurierbar. Mit Batterieversorgung kleinstes Ausleseintervall 5 Minuten, mit Netzteil beliebig häufig auslesbar. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E30 ## Modbus RTU Modul Das Modbus RTU-Modul gewährleistet eine einfache Integration von Ultramess/WingStar E/H Wärmezählern in die Modbus-Netzwerksysteme unter Verwendung von EIA-485-Kanal bis 115.200 Baud, polungsunabhängig, Spannung 12-24 V AC/DC, <150 mW. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 50E55 ## Pulsausgangsmodul Für Smart Metering Anwendungen, Fernzählung und Integration in Gebäudeautomationssysteme. Modul mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, Standard für Energie- und Volumenimpuls, mit einstellbarer Skalierung (z.B.: 1 kWh/Impuls, 10 l/Impuls), bei Klimazähler für Kälte- und Wärmeimpuls konfigurierbar. Open Collector, potentialfrei, Ausgang 1: 4 Hz (Impulsbreite 125 ms), Impulsausgang oder statischer Zustand (z. B. Fehler), Ausgang 2: 100 Hz (Impulsbreite ≥ 5 ms), Verhältnis Impulsdauer / Impulspause ~ 1:1. Mit SETSoftware konfigurierbar. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E16 ## Pulseingangsmodul Modul mit 2 Impulseingängen für Impuls-/Kontaktzähler, max. 20 Hz, mit SETSoftware konfigurierbar, Daten können fernübertragen werden mit M-Bus Modul oder integriertem Funk (wireless M-Bus). Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E24 ## Pulsein-/Ausgangsmodul kombiniert Impulsein-/Ausgangsmodul mit 2 Impulseingängen und 1 Impulsausgang, mit SETSoftware konfigurierbar. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E23 ## RS232-Modul RS232, serielle Schnittstelle für die Kommunikation mit externen Geräten, spezielles Datenkabel notwendig, M-Bus Protokoll, 300 und 2400 Baud. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E22 Datenkabel Artikel-Nr.: 55E2K ## RS485-Modul RS485, serielle Schnittstelle für die Kommunikation mit externen Geräten, Spannungsversorgung 12 V ± 5 V, M-Bus Protokoll, 2.400 Baud. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E21 ## Wireless M-Bus Integrierter Funksender für Smart Metering Anwendungen und Fernauslesung, nicht nachrüstbar. Konform nach EN13757 und Open Metering Standard (OMS), 868 MHz, Sendeintervall 12...20 s, T1 Modus. Typ: Ultramess/WingStar E/H Artikel-Nr.: 55E26 # Energierechner Zubehör ## M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 ## Bluetooth Optokopf Jeder Ultramess H, Ultramess E und WingStar E Energiezähler ist standardmäßig mit einer optischen Schnittstelle ausgestattet. Um mit dem Ultramess/WingStar E/H zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per Bluetooth mit dem PC oder Laptop verbunden. Artikel-Nr.: 40250 ## SetSoftware Professional Mit der SetSoftware Professional mit USB-Dongle sind die umfangreichen Funktionen die der Ultramess H, Ultramess E und WingStar E bieten auslesbar und konfigurierbar, z. B. der Datenspeicher. Die Standardversion der SETSoftware die beim Bluetooth Optokopf mitgeliefert wird ermöglicht nur die Datenauslesung, Parametrierung der M-Bus Adressen und Stichtage. Artikel-Nr.: 5691Soft # Wärmezähler ## Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 15 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Einstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit elektronischer Abtastung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10…90 °C. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,024…1,2 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Minisplit Artikel-Nr.: 50E00 ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Einstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit elektronischer Abtastung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...90 °C. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,060…3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Minisplit Artikel-Nr.: 50E01 ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Einstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit elektronischer Abtastung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...90 °C. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,1…5,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Minisplit Artikel-Nr.: 50E02 ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Artikel-Nr.: 50E32-W ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E33-W ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 32, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E33-WG ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E34-W ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E32-FL ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E33-FL ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E34-FL ## Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WS in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 15...120 °C. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,6…30 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E35-W ## Wärmezähler qp 25 m³/h, DN 65, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WS in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 15...120 °C. Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 1…30 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E36-W ## Wärmezähler qp 40 m³/h, DN 80, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WS in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 15...120 °C. Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 1,6…50 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E37-W ## Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WS in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 15...120 °C. Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 2,4…75 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E38-W ## Wärmezähler qp 150 m³/h, DN 150, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WS in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 15...120 °C. Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 1,0…187,5 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E41-W ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E43-F ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E44-F ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 32, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E44-FG ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E45-F ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Baulänge: 135 mm (kurze Baulänge) Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E43-FK ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 135 mm (kurze Baulänge) Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E44-FK ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 40 (kurze Baulänge) Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E45-FK ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E43-S ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E44-S ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 32, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E44-SG ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E45-S ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 135 mm (kurze Baulänge) Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E43-SK ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 135 mm (kurze Baulänge) Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E44-SK ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 40 (kurze Baulänge) Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E45-SK ## Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...120 °C. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 1,5…30 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E46-F ## Wärmezähler qp 25 m³/h, DN 65, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...120 °C. Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 2,5…30 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 200 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E47-F ## Wärmezähler qp 40 m³/h, DN 80, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...120 °C. Nenndurchfluss: qp 32 (40) m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 3,2…45 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E48-F ## Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...120 °C. Nenndurchfluss: qp 50 (60) m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 5…100 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E49-F ## Wärmezähler qp 100 m³/h, DN 125, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...120 °C. Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 8…150 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E50-F ## Wärmezähler qp 150 m³/h, DN 150, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...120 °C. Nenndurchfluss: qp 200 (150) m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 20…300 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E51-F ## Wärmezähler qp 250 m³/h, DN 200, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar E, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...120 °C. Nenndurchfluss: qp 200 (250) m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 20…300 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar E Split Artikel-Nr.: 50E64-F |  |  |